上位机软件光谱仪控制功能

- 通信协议

CPU发送指令到MCU：

| 指令头 | 长度字 | 命令码 | 参数/数据 | 校验码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

指令头1字节: 0x24

长度2字节： 包括 命令码+参数/数据 的区域

命令码：1 字节

参数/数据 ：根据命令需要的参数或数据

校验码 ：长度字/命令码/参数/数据域所有数据 按字节的累加和

MCU返回：

| 指令头 | 长度字 | 命令码 | 参数/数据 | 校验码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

指令头1字节: 0x24

长度2字节： 包括 命令码+参数/数据 的区域

命令码：1 字节

参数/数据 ：根据命令需要的参数或数据

校验码 ：长度字/命令码/参数/数据域所有数据 按字节的累加和

数据格式： 所有U16 U32 F32 均按低字节在前的‌小端字节序‌方式 。

- 基础功能（发送指令+接收数据）

- 获取控制器版本信息

- 发送：0x24 0x01 0x00 0x01 0x02

- 返回：0x24 0x21 0x00 （32字节数据：U32 nName、 U32 nType 、f32 nHardWareVer 、f32 nFirmWareVer、 U32 nSN U32 nPixel 、 U32 nStartPixel 、U32 nValidPixel） 校验和

- 设备初始化

- 发送：0x24 0x01 0x00 0x10 0x11

- 返回：0x24 0x02 0x00 0x10 0x61(OK)/0x71(NOK) 0x73/0x83

- 设置积分时间

- 发送：0x24 0x05 0x00 0x20 <U32Time> 校验和

- 返回：0x24 0x02 0x00 0x20 0x61/0x71 0x83/0x93

- 设置触发模式

- 发送：0x24 0x02 0x00 0x21 <U8nMode> 校验和 （nMode: 0: 软件触发；1：外部触发；2: 软件触发主机）

- 返回：0x24 0x02 0x00 0x21 0x61/0x71 0x84/0x94

- 控制启动-停止采集

- 启动-单次：

- 发送：0x24 0x01 0x00 0x50     0x51

- 返回：0x24 0x02 0000 0x50 0x61 0xB3

- 启动-连续：

- 发送：0x24 0x01 0x00 0x51     0x52

- 返回：0x24 0x02 0x00 0x51 0x61 0xB4

- 停止采集：

- 发送：0x24 0x01 0x00 0x52     0x53

- 返回：0x24 0x02 0x00 0x52 0x61 0xB5

- 查询矫正系数
		发送：0x24 0x01 0x00 0x37 0x38

- 返回：0x24 0x11 0x00 0x37 <F32 Cof1,F32 Cof2,F32 Cof3,F32 Cof4> 校验码

- 数据采集

- MCU接收到启动单次/连续采集命令后，按采集间隔时间采集数据，并发送采集结果数据。

- 格式：0x24 U16(nLength) 0x80 U32(nPacketNumb) U16[]Data U8(CheckSum)

- 解析：

- 0x24：指令头

- U16 nLength：长度字，包括从cmd 到最后一个数据DataX的字节数据长度

- Cmd：命令码，0x80为传输数据的命令码

- U32 nPacketNumb ：数据包序号。 高24位作为完整数据包的序号，每帧数据+1；低8位功能预留，正常为0。

- U16 Data0 ... U16 DataX：具体数据，高位在前

- nCheckSum 校验码 ：任意值，不需要验证